## 参数实验
结果（统计对象：计算值与实际值的差值绝对值） |  |  |  | 信号采样率/HZ | 0.1Hz高通滤波 | NLMS自适应滤波 |  | 巴特沃兹带通滤波 |  |  | 高通滤波 | 移动平均光滑 |  | 归一化处理 | 峰值检测（find_peaks函数）
心率个数/396 | 中位数 | 均值 | 最大值 |  |  | filter_order | mu | 阶数 | 低 | 高 | 低 | 窗口宽度 | 模式 |  | 峰值最低高度 | 最小水平距离 | 峰值显著性 | 峰值宽度
368 | 7.9 | 13.7 | 66 | 128 |  |  |  | 4 | 0.5 | 10 |  | 5 | same |  | 0.5 * np.std(data) | 0.5 * self.fs | 0.2 * np.std(data) | (6, 50)
354 | 7.6 | 13.8 | 66 | [6 empty] | 5
369 | 5.3 | 12.8 | 73 | [7 empty] | 0.5
393 | 3.8 | 8.3 | 63 | [10 empty] | 是
393 | 3.2 | 8.2 | 63 |  |  |  |  | 3
394 | 3.2 | 7.9 | 73 |  |  |  |  | 2
393 | 3.4 | 7.3 | 54 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0.4 * self.fs
395 | 3.6 | 7.2 | 50 | [13 empty] | 0.1 * np.std(data)
396 | 2.3 | 5 | 54 | [14 empty] | 12
396 | 2.6 | 5.1 | 48 |  | 是 | 46 | 0.001
396 | 2.6 | 4.8 | 46 | [13 empty] | 0.05 * np.std(data)
396 | 2.4 | 4.5 | 49 |  | 否 | 未使用
注：绿色区域为使用了加速度计数据的结果；黄色区域为未使用加速度计数据的结果。

## 评价指标
序号 | 评价类别 | 名称 | 具体指标 | 指标解释 | 效果 | 备注
1 | 去直流，0.1Hz高通 | remove_dc_metrics | eva_mean | 去直流后均值 | 越接近0越好
|  |  | dc_removal | 去直流后和前的波形均值之比 | 越小越好
|  |  | baseline_reduction | 基线波动幅度之比 | 越小越好
|  |  | power_preservation | 信号功率保留率 | 越接近1越好，可超过1
|  |  | hf_preservation | 高频成分保留率 | 越接近1越好，可超过1
2 | NLMS去除运动伪影 | NLMS_metrics | accel_corr_reduction | 加速度与ppg相关性 | 越大越好，最大为1
|  |  | motion_band_reduction | 运动频带0.5-3Hz内的频谱能量 | 越大越好，最大为1
|  |  | hr_band_preservation | 心率频带保留情况 | 越大越好，最大为1
|  |  | estimated_snr_improvement | 处理前后噪音对比 | 越小越好 | 与motion_band_reduction相关性较强
|  |  | smoothness_improvement | 波形平滑度，二阶差分的标准差 | 越大越好，最大为1
3 | 带通滤波 (0.5-5 Hz) | bandpass_metrics | passband_preservation | 通带内功率的前后比值 | 越接近1越好，可超过1
|  |  | stopband_attenuation | 阻带衰减 | 越大越好，最大为1
|  |  | passband_flatness | 通带平坦度 | 越大越好，最大为1
4 | 基线漂移去除，0.5Hz高通 | baseline_metrics | baseline_removal | 信号低频成分，0.5Hz以下 | 越大越好，最大为1
5 | 移动平均光滑 | moving_average_metrics | smoothing_effect | 信号高频成分，5Hz以上 | 越大越好，最大为1
6 | 归一化后信号质量 | signal_quality_metrics | normalization_range | 最大与最小值之差 | 理想范围0-1
|  |  | fidelity | 处理前后信号相关性 | 0.7~0.9之间比较好
|  |  | peak_enhancement | 波峰可检测性 | 越大越好
7 | 峰值检测 | peaks_metrics | physiological_plausibility | 合理心率数占比 | 越大越好，最大为1
|  |  | peak_height_consistency | 波峰高度一致性 | 越接近1越好
|  |  | peak_prominence_quality | 波峰突出度 | 越大越好
|  |  | spectral_consistency | 主频与心率均值的一致性 | 越大越好，最大为1
8 | 心率值 | heart_rate_state | 均值、标准差、最大、最小、中位数、心率值个数、分组统计